采购需求

一、项目概况
采购货物名称及数量：包1：5D类器官成像检测定量分析平台1套；包2：生物动态光学检测分析系统1套。

采购范围：货物的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、售后保修及其他相关伴随服务。

3、交货期：包1：合同生效后60日历天，包2：合同生效后30日历天。
4、交货地点：采购人指定地点

5、质量要求：合格

6、付款方式：合同签订后，设备现场安装调试验收合格后3个月内支付合同总价款的90%，剩余10%一年内付清（无息）。（注：如中标企业为中小微企业，参照《保障中小企业款项支付条例》付款。）

二、技术性能指标
	包1： 5D类器官成像检测定量分析平台技术参数

	序号
	项目
	要   求

	1功能
	1.1
	在不破坏细胞、类器官整体结构并保持细胞、组织功能完整性的前提下，同时定量检测各种环境因素、各类外界刺激或者是各种不同的化合物对细胞和类器官的影响，分析它们对细胞形态、生长、分化、迁移、凋亡、代谢途径及信号转导，对类器官结构、生长、分化等各个环节变化的内在本质原因，在单一实验中获取大量相关信息，在各组信息中挖掘大量蕴含的潜在内涵，获得有效的创新性实验结果。

	2配置
	2.1
	5D类器官成像检测定量分析平台1套

	
	2.2
	提供产品配置清单

	3性能
	3.1
	显微光路

	
	*3.1.1
	检测模式：具有宽场荧光成像、转盘共聚焦成像、彩色可见光组化成像3种模式；

	
	3.1.2
	适合用于长期活细胞检测的防霉、防潮、防侵蚀的倒置全自动细胞荧光显微镜系统

	
	3.1.3
	至少配置5组物镜：4X(0.16/13WD),10X (0.40 NA, 3.1 WD)，20X (0.45NA, 6.6-7.8 WD)；20x (0.8NA/0.6WD)，40x (0.6 NA, 2.7-4 WD)

	
	*3.1.4
	同时具有两种自动聚焦功能，包括730nm波长激光硬件自动聚焦功能，以及依据图像清晰度判定的软件聚焦功能；

	
	3.1.5
	至少7组自动滤光片套件，可进行至少6种荧光的同时检测；

	
	3.2
	光源系统

	
	*3.2.1
	配备7根高能固态激光光源，波长要求如下： 405nm，450nm，488nm，561nm，594nm，647nm，785nm （需提供仪器软件截图并加盖厂家公章以供核对）

	
	*3.2.2
	具备独立的4色LED透射光源，包括447 nm、530 nm、 590 nm和617 nm波长，覆盖市面上绝大多数生色基团的吸收波长，可进行彩色可见光组化检测；

	
	3.2.3
	提供白光LED透射光源，保障在无荧光标记时对细胞的生长和形态进行观察，且明场图片可以与荧光图片进行叠加展示及分析；

	
	3.3
	检测器

	
	*3.3.1
	采用-20˚C 制冷sCMOS成像系统 ，量子效应（QE，灵敏度）>95%；（需提供官网盖章截图以供核对）

	
	3.3.2
	最小像素尺寸可达6.5 um/pixel；

	
	3.3.3
	暗电流<0.001e/p/s；

	
	3.4
	转盘式共聚焦模块

	
	3.4.1
	共聚焦成像与宽场荧光成像可通过软件自由切换；

	
	*3.4.2
	采用转盘式共焦技术及含双pinhole（40~70微米），同步设计于光学路径上，可提供高分辨率的共聚焦成像性能。（需提供仪器软件截图并加盖厂家公章以供核对）

	
	3.5
	数字共聚焦模块

	
	3.5.1
	提供最近邻复原（NND）反卷积算法

	
	3.5.2
	采用All in Focus软件算法，提供Z-stacking片层扫描3D成像能力

	
	3.5.3
	扫描同时提供实时数字共聚焦成像图片；

	
	3.6
	活细胞模块

	
	*3.6.1
	温度控制系统：三维温度控制，保证培养室顶部、侧壁、底部及物镜温度控制在RT～40℃±0.1℃

	
	*3.6.2
	CO2浓度控制：可以使用纯CO2气体，可以自由调节浓度1％～20％，误差范围<0.1％，不接受只能使用预混CO2的方式；氧气浓度控制：1-20%可调，精度±0.2%

	
	3.6.3
	湿度控制：在37-40℃时相对湿度大于60%；

	
	3.7
	数据采集性能：

	
	3.7.1
	计算机控制激发功率；

	
	3.7.2
	预配置微孔板格式；

	
	3.7.3
	可进行多图像拼接；

	
	3.7.4
	具备时间动力学分析功能；

	
	3.8
	分析处理软件性能：

	
	*3.8.1
	两种工作方式，实时扫描分析功能与离线分析方式，扫描完成同时可获得当前样品数据。

	
	3.8.2
	可分析第三方图片，分析包括荧光显微镜，共聚焦显微镜的图像，支持成像设备元数据；

	
	*3.8.3
	具有预设不少于40种分析模块，所有功能模块免费开放使用；包括：（1）细胞周期、（2）细胞伸展、（3）细胞毒性检测、（4）细胞健康分析、（5）细胞运动、（6）微核检测、（7）神经生长、（8）神经元突触分析、（9）彗星扫描实验、（10）质膜转位、（11）多分子转位分析、（12）受体内化分析、（13）血管生成发生、（14）蛋白共定位分析、（15）有丝分裂分析、（16）点检测、（17）细胞骨架重排分析、（18）凋亡分析、（19）自噬分析、（20）细胞活力、（21）胆汁淤积分析、（22）克隆形成、（23）细胞骨架分析、（24）DNA损伤分析、（25）药物肝毒性分析、（26）类激素活性分析、（27）组化分析、（28）细胞侵袭分析、（29）细胞器健康分析、（30）细胞增殖和死亡分析、（31）核质转位、（32）转染效率分析、（33）斑马鱼研究、（34）神经元毒性分析、（35）原位杂交分析、（36）肌管生成分析（37）彗星遗传毒性检测 （38）荧光强度检测分析（39）微核遗传毒性分析 （40）细胞全景绘制等

	
	3.8.4
	软件内置多种图像分析构件，如全自动细胞区域分割，可进行自动或手动参数优化，查找细胞核，细胞质，细胞，微核，神经突，纹理区域，计算荧光强度属性，形态学属性，人工智能机器学习插件，允许软件学习人类定制的算法过程；

	
	3.8.5
	5D图像处理与分析软件：

	
	*3.8.5.1
	软件可导入和处理任何形态、尺度及大小的数据，实现对多种图像数据（包括但不限于光学显微镜、电子显微镜、同步辐射、核磁共振等数据）的可视化和二维至五维分析；支持多数据/多视图，多通道，时间序列

	
	3.8.5.2
	可以融合二维、三维图像数据，可实现直接交互三维可视化探索。高端的交互可视化技术，包括切片和体\面渲染，提供对任何规模的材料和对象三维结构分析

	
	*3.8.5.3
	深度学习系统已支持细胞互作领域流行的先进算法deep contact和其他第三方算法的快速移植，通过已有的数据训练模型可以对现有数据进行自动分割。可以实现荧光信号的自动、批量化处理。

	
	*3.8.5.4
	具有强大的图像前处理功能，生物电镜数据通常不同的结构之简的灰度值非常接近，很难把不同的结构区分开来，具有强大的膜增强与结构增强功能，能够对膜结构、点状或者球状结构做增强，从而快速提取复杂的膜结构、核糖体、囊泡等结构。

	
	3.8.5.5
	具有表现复杂数据的能力，提供形式多样的结果，既可以是表格，也可以是图像或者动态模型，满足不同领域不同层次的科研需求。2.8.5.6结果展示及数据导出: 动画和视频生成; 关键帧提取及数据动画制作；注释，测量图例，直方图和曲线图; 导出电子表格，3D模型，高质量图像

	
	3.8.5.6
	软件具模板菜单功能，能够轻松创建、编辑及重复使用模板菜单功能。对于类似的数据能够使用已创建好的模板，实现一键式结果输出。且能够后台批量处理，尤其适用于需要批量处理的图像数据；并且根据样品的差异性可以随时灵活调整模板菜单的参数，大大缩短图片分析处理过程的时间。

	
	3.9
	微孔板检测系统

	
	*3.9.1
	波长覆盖200~1000nm

	
	*3.9.2
	整板测量速度：8s，96孔板；12s，384孔板

	
	3.9.3
	波长扫描速度：10s，200-1000nm，1nm步进

	
	3.9.4
	兼容板类型：6孔板-384孔板

	
	3.10
	数据管理性能：

	
	3.10.1
	通过可扩展的SQL/ORACLE数据库网络进行数据查询；

	
	3.10.2
	自动存储所有元数据（孔板布局、仪器设置和分析结果）；

	
	3.10.3
	可存储附加信息（用户设定关键词、注释说明）；

	
	3.10.4
	支持图像与数据点关联性的全链接查询；

	
	*3.10.5
	配备中央服务器的提供数据储存分享功能，实现在同一主机上实现了多用户的远程数据分析、管理；

	
	3.11
	图像工作站

	
	3.11.1
	显示：512 MB NVIDIA 高端显卡,双显DVI或VGA

内存：32GB ECC双通道 DDR2内存

显示器：≥24" Dell LCD monitor, 1920x1080 resolution

硬 盘：500 GB SATA 硬盘

操作系统：不低于64位Windows® 7系统

	
	3.12
	数据库工作站

	
	3.12.1
	CPU：≥4 Core Xeon Processors

内存：4GB ECC双通道 DDR2内存

硬 盘：4TB SATA 硬盘

操作系统：不低于64位Windows Sever 2008系统

	
	3.13
	5D图像处理与分析工作站

	
	3.13.1
	CPU：英特尔® 至强®W-2255 (10核 3.7GHz)

内存： 512GB (64Gx8), DDR4, 双内存列,全缓冲内存条

硬 盘：960GSSD固态+2TSATA机械

网卡：集成一个英特尔82579千兆网卡。

操作系统：含win 10专业版 （英文）

显卡：英伟达RTX 5000 (16G显存 )*1块

显示器：32 寸

	4网络
	4.1
	报价内含项目内设备与院内网络连接硬件及软件费用。

	5售后
	5.1
	质保期：整机保修，不少于3年。

	
	5.2
	提供每年，每季度设备维护保养。维修期间无偿提供备用机。


	包2： 生物动态光学检测分析系统技术参数

	序号
	项目
	要   求

	1功能
	1.1
	主要用于免疫学、病原微生物等功能检测

	2配置
	2.1
	生物动态光学检测分析系统1套

	
	2.2
	提供产品配置清单

	3性能
	3.1
	光学系统

	
	*3.1.1
	激光器：配置4根全固态激光器，激光功率：405nm≥90mW、488nm≥50mW 、561nm≥30mW 、638nm≥100mw

	
	*3.1.2
	检测能力：配置检测器≥17个，包括FSC、SSC两个散射光探测器和15个荧光探测器。

	
	*3.1.3
	荧光灵敏度：FITC<30 MESF，PE<10 MESF，APC<25 MESF，需提供国家相关机构检测报告。

	
	3.1.4
	荧光分辨率：CV <3%

	
	*3.1.5
	侧向散射光分辨率：

488nm蓝色侧向散射光SSC分辨率≤300nm；

405nm紫色侧向散射光VSSC分辨率≤200nm（需提供国家相关机构检测报告）。

	
	3.2
	电子和信号处理系统

	
	3.2.1
	信号捕捉和处理模式：全数字化信号，7个十进制的数据显示。

	
	3.2.2
	补偿系统：具有全矩阵补偿，可脱机补偿，离线分析；具有创新型补偿数据库：存储荧光溢出值，随着增益的变化，自动准确地调节补偿矩阵。

	
	3.2.3
	信号处理速度：≥39,000 events/sec；

	
	3.3
	液流系统：

	
	*3.3.1
	鞘液压力≤15psi

	
	3.3.2
	样本流速：样本流速调节范围 10-100 微升/分钟。

	
	3.3.3
	上样方式：5 mL (12 x 75 mm) 聚苯乙烯或聚丙乙烯材质流式管。样本混匀方式为电磁混匀且混匀速度可调节。当样本管没有样本时，串联气泡检测器能自动检测并停止，防止气泡进入流动室。

	
	3.4
	收集系统：

	
	3.4.1
	收集纯度：≥99%

	
	3.4.2
	样本收集模式：可同时从混合样本中收集4种不同的目的细胞，也可以使用载玻片、6-384微孔板或其他用户自定义装置收集细胞，可以进行精确的单细胞克隆收集。

	
	3.4.3
	全自动收集条件设置：全自动液滴监测和液滴延迟时间确认模块，无需辅助试剂即可自动完成调校。

	
	*3.4.4
	液流模式：加电偏转和垂直不加电两种模式。

	
	3.4.5
	测液流监测系统：可以自动设置加载电量，模拟可视化窗口，可监控并维持液流偏转角度。

	
	3.4.6
	样本携带污染率：<0.1%

	
	3.5
	检测系统：

	
	*3.5.1
	配置独立的样本检测系统，检测系统包含488nm、638nm、405nm三根激光器。可同时完成至少8种荧光标记物的检测。可进行细胞计数、细胞表型分析、细胞因子检测、胞内核酸含量检测或其他免疫相关细胞内外标志物的快速检测。

	
	3.5.2
	配置可自行灵活更换的带通滤光片不少于13个。

	
	3.5.3
	完全符合FDA 21CFR Part11关于电子签名和电子记录的条例和规定，保证实验结果可靠性和数据可追踪性。

	
	3.6
	数据管理系统：

	
	3.6.1
	电脑工作站1台，PC系统，i7，1T，Window10 Enterprise，双网口。

	
	3.6.2
	液晶显示器32英寸1台，分辨率2560(1440；

	
	*3.6.3
	软件系统：中英文的获取和分析全能软件，无版权限制，可安装在多个电脑上，便于数据共享，软件终身免费升级。

	
	3.6.4
	配置专业版分析软件两套，用于高阶实验分析。

	
	3.7
	配置组成

	
	*3.7.1
	主机:包含405nm、488nm、638nm、561nm共4个高功率长寿命固态激光器；VSSC小颗粒检测和收集系统；液流控制系统；电子和信号处理系统。

	
	3.7.2
	多功能板式收集系统：包含6-384孔板及载玻片收集模块。

	
	*3.7.3
	样本检测系统：独立于主机，包含405nm、488nm、638nm共3个激光器。

	
	3.7.4
	工作站：Windows正版软件，内存≥8G，硬盘≥1T，双网口，USB口，电压均满足。

	
	3.7.5
	密码狗：用于仪器控制，收集实验数据并且进行分析的全功能软件。终身免费升级，不限安装次数。

	
	3.7.6
	其它附属设备：液晶显示器1台，不小于32 英寸显示器；UPS电源一套；装机试剂两套。

	4网络
	4.1
	报价内含项目内设备与院内网络连接硬件及软件费用。

	5售后
	*5.1
	整机质保3年，需提供原厂质保声明。

	
	5.2
	国内有厂家培训中心，方便用户接受高级培训。

	
	5.3
	现场培训：由厂家技术培训人员提供为期一周的现场培训，仪器设备的基本原理、操作应用、注意事项、日常维护等内容，使其能够掌握仪器的正确操作和日常保养、维护及简单故障的处理。

	
	5.4
	免费课程：终身免费的厂家上海培训中心该机型的培训课程。


